在线分析小屋报价清单

及技术指标简介

潍坊华分赛瑞分析仪器技术股份有限公司

2019年12月23日

防爆在线分析小屋报价清单

|  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线 分析小屋 | 分析小屋主体 | 材料：内、外墙均为不锈钢304； 尺寸：3000*2000*2500（长*宽*高）。具体尺寸根据客户安装仪表的数量及预处理系统的具体配置来确定。 | 1套 |  |
|  | 防爆电器 | 防爆室外照明灯 | 1 |  |
|  |  | 外开非折叠门 | 1 |  |
|  |  | 防爆空调外机 | 1 |  |
|  |  | 防爆声光报警器 | 1 |  |
|  |  | 防爆开关（门灯） | 1 |  |
|  |  | 防爆开关（换气扇） | 1 |  |
|  |  | 防爆换气扇 | 1 |  |
|  |  | 防爆信号接线箱（仪表） | 1 |  |
|  |  | 防爆信号接线箱（报警器） | 1 |  |
|  |  | 防爆动力接线箱 | 1 |  |
|  |  | 气瓶固定架 | 1 |  |
|  |  | 防爆空调内机 | 1 |  |
|  |  | 走线桥架 | 4 |  |
|  |  | 可燃、有毒气体报警器（H2、CO） | 2 |  |
|  |  | 防爆顶棚灯 | 1 |  |
|  |  | 防爆仪表配电箱 | 1 |  |
|  |  | 防爆公共配电箱 | 1 |  |
|  |  | 防爆连锁报警控制箱 | 1 |  |
|  |  | 防爆应急照明灯 | 1 |  |
|  |  | 防爆接插装置 | 1 |  |
|  |  | 推杆式逃生锁 | 1 |  |
|  |  | 遮雨檐 | 4 |  |
|  | 附件 | 安全放空系统 | 1 |  |
|  |  | 安全排污系统 | 1 |  |
| 合计金额 | 贰拾伍万柒仟元整（人民币：257000.00） |

在线分析小屋简介

1、概述
　　现场分析房是化学工厂及其它工艺现场的露天设备，安放于工业现场，房内安装有化工工艺所需的防爆成分分析仪表及防爆控制仪表，并配备有供电、接线、通风、照明电路及分析仪表所需载气、标准气、控制屏等基本设施。分析房不仅为现场分析仪表提供了恒温、等电位屏蔽的安全工作场所，更重要的是它将分析仪表、样品预处理及样品回收系统集成于一体，为分析仪表的现场安装、投运及维护提供了极大的方便。
2、应用领域
　　分析小屋适用于对生产流程中的物料成分和含量进行连续自动的现场测量、分析和控制，能满足在线分析仪表成套系统所要求的特殊环境条件，如温度、湿度、防尘防爆等，可广泛用于石油、炼化、冶金、轻工、医药、生化等行业具有可燃性气体的危险场所。
3、结构及技术参数
●	 为14#槽钢焊接框架式结构

●	 外形尺寸：根据客户要求

●	 内外墙及屋顶由N 型钢板拼装铆接而成

●	 外墙采用2mm 厚不锈钢板，结构负载能力为 250Kg／m²

●	 内墙采用2mm 厚表面喷漆碳钢板，结构负载能力为250Kg／m²

●	 屋顶为斜面结构，最小承受力为500 Kg／m²

●	 内外墙及屋顶和房顶之间填充70-80mm 厚阻燃保温材料

●	 门为外开型非折叠结构，并设有钢化玻璃观察窗

●	 带阻尼限位闭门器和推杆式逃生锁

●	 地板：6mm 厚花纹钢板，上铺防静电阻火橡胶地板

●	 屋顶装有起重用吊耳

●	 小屋密闭、防雨、防尘、隔热，外壳防护等级为IP65

●	 小屋外面设有气瓶固定支架和气瓶护栏

●	 小屋外面设有遮雨檐，向外800mm

●	 小屋外有电器总接地端子及外壳接地端子

4、技术特点
●	 全封闭系统，为现场分析创造最安全环境

●	 整体防爆功能

●	 高质量的信号输出(DCS)

●	 防尘、防水

●	 防静电、防火花功能

●	 恒温、恒湿功能

●	 防振动功能

●	 隔离环境污染功能

●	 抗环境腐蚀功能、抗现场干扰

●	 整体接地，接地电阻<4Ω

●	 采用PLC集成控制技术，使系统稳定可靠运行

●	 室内压力正常值：30～100pa

5、系统主要组成部分

| 序号 | 名称 | 数量/每台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆室外照明灯 | 1 |  |
| 2 | 外开非折叠门 | 1 |  |
| 3 | 分析小屋 | 1 |  |
| 4 | 防爆空调外机 | 1 |  |
| 5 | 防爆声光报警器 | 1 |  |
| 6 | 防爆开关（门灯） | 1 |  |
| 7 | 防爆开关（换气扇） | 1 |  |
| 8 | 安全排放系统 | 1 |  |
| 9 | 防爆换气扇 | 1 |  |
| 10 | 防爆信号接线箱（仪表） | 1 |  |
| 11 | 防爆信号接线箱（报警器） | 1 |  |
| 12 | 防爆动力接线箱 | 1 |  |
| 13 | 气瓶固定架 | 1 |  |
| 14 | 防爆空调内机 | 1 |  |
| 15 | 走线桥架 | 4 |  |
| 16 | 可燃、有毒气体报警器 | 2 | H2、CO |
| 17 | 防爆顶棚灯 | 1 |  |
| 18 | 防爆仪表配电箱 | 1 |  |
| 19 | 防爆公共配电箱 | 1 |  |
| 20 | 防爆连锁报警控制箱 | 1 | 内装PLC连锁控制器 |
| 21 | 防爆应急照明灯 | 1 |  |
| 22 | 防爆接插装置 | 1 |  |
| 23 | 正压吹扫装置 | 1 |  |
| 24 | 分析仪及预处理安装位置 |  |  |
| 25 | 推杆式逃生锁 | 1 |  |
| 26 | 遮雨檐 | 4 |  |

6、防爆电器及其安全系统配置说明
6.1．供仪表、防爆换气扇、防爆照明等电源，通过防爆活接头，按防爆配管要求引入小屋内，防爆电源箱、防爆接线箱及信号输出的防爆连接、防爆电源开关、防爆照明符合GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

6.2．防爆系统所用的防爆器材、电气设备等全部是国家颁发有合格证和防爆标志的合格产品，采用的金属管材，按防爆要求配管，实现全封闭结构。系统配置符合GB3836.1《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》
6.3．分析小屋内凡带接头、带火花、带切换、带贮能的电气设备，防爆连接入出口全部设置防爆密封盒，符合国家GB3836.1要求

7、分析小屋示意图（图纸仅供参考）